谈谈手摇式兆欧表的技术规格及操作方法

技术规格：

1.型号 额定电压 测量范围（MΩ） 准确度等级 （V） 允差

ZC25-1 100 ±10% 0～100 10（相当于弧长的1级）

ZC25-2 250 ±10% 0～250

ZC25-3 500 ±10% 0～500

ZC25-4 1000 ±10% 0～1000

2.使用条件: 温度-25～+40℃,相对湿度不大于80%

3.摇柄额定转速: 120r/min

4.外形尺寸: 205mm×120mm×145mm

5.重量: 约2kg

手摇式兆欧表操作规程：

1、绝缘电阻表在不使用时应放于固定的橱内，环境气温不宜太冷或太热，切忌放于污秽，潮湿的地面上，并避免置于含腐蚀作用的空气（如酸、碱等蒸汽）之中。

2、应尽量避免剧烈、长期的震动，使表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。

3、接线柱与被测物间连接之导线不能用绞线，应分开单独连接，不致因绞线绝缘不良而影响读数。

4、在进行测量前后对被测物一定要进行充分放电，以保障设备及人身安全。

5、在雷电或邻近带高压导体的设备时，禁止用绝缘电阻表进行测量，只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行。

6、转动摇手柄时由慢渐快，如发现指针指零时不许继续用力摇动，以防线圈损坏。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!